|  | TALİMAT |  | Konu: PH A14 PROFİL PROJESİYON CIHAZI KULLANMA TALİMATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No:TA/PH A14 P.P |  | Değ.No:01 | Sayfa No: 1/1 |  |
| 1- AMAÇ PH A14 PROFİL PROJEKSİYON cıhazının güvenli kullanımını sağlamak. 2- KAPSAM PH A14 P.PROJESİYON cıhazının kullanımını kapsar. 3. UYGULAMA ALANI İmalatı yapılan parçaların detay ölçümleri. 4- TALİMAT DETAYI 4.1- Açma kapama düğmesini 1 konumuna getirerek cıhazı açın. 4.2- Cıhazın sağ tarafında bulunan QM- Data 200 modülünün arkasında bulunan açma kapama dümesini 1 konumuna getirin 4.3- Ölçüm yapacağınız parçayı tezgah tablasına x ve y eksenine dik şekilde yerleştirin. 4.4- Tablayı ileri geri ve yukarı aşagı hareket ettirerek ölçüm yapacağınız bölümü ekranda netleştirin. 4.5- Yapmak istediğiniz ölçünün özelliğine uygun olan programı QM Data modülünden seçin. 4.6- Nokta yakalama sensörü devre dışında ise F4 e basarak aktif hale getirin. 4.7- Tablayı ileri geri ve yukarı aşağı hareket ettirerek ölçümünüzü yapın.Değerler ekranda belirecektir. 5- NOKTA YAKALAMA SENSÖRÜ IŞIK KALİBRASYONU - Işık ayarları değiştiğinde QM DATA 200 Modülünün sağında monte edilmiş olan OPTOEYE modülü devre dışı kalır ve sinyal verir. - Tekrar ışık ayarını yapmak için bu modülün üstünde bulunan calıbratıon tuşuna basın. DARK led lambası yanıp sönecektir. Bu durumda nokta yakalama sensörünü karanlık bölgeye getirin ve set tuşuna basın.Bu işlemden sonra BRIGHT ledi yanıp sönmeye başlar. Nokta yakalama sesörünü aydınlık bölgeye getirin ve set tuşuna basın. - Bu işlemden sonra ışık kalibrasyonunu yapmış olursunuz. - Nokta yakalama sensörünü kullanmak istemiyorsanız; istediğiniz noktayı göz ile ayarlayıp ENTER tuşuna basarak ölçüm yapabilirsiniz. - Manuel ölçüm yapmak istiyorsanız X/Y butonuna basarak ölçüm yapabilirsiniz. F1 ve F2 X ve Y yönünde sıfırlama yaparlar. Not: Detaylar için hızlı yardım klavuzuna bakın. |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Müdürü |  | Onay: Genel Müdür |  |  | Yayın Tarihi: 10/01/2020 |

Format No:0401F04/00                                                                                                              10/01/2020